# 01_Product Overview

### 1. 기본 행정 및 허가 정보

- 품목명: 뇌영상분석소프트웨어

- 분류번호: E06020.02

- 등급: 2등급

- 모델명: NeuroMx

- 제품명: MediOMX

- 사용목적: 뇌영상 분석에 사용하기 위한 소프트웨어

### 2. 핵심 작동 원리 (Mechanism of Action)

- 입력 데이터: 자기공명영상장치(MRI)에서 획득한 뇌 영상 (뇌 MR 영상)

- 핵심 알고리즘: 딥러닝 기반의 인공신경망(CNN; Convolutional Neural Network) 모델

  - 영역 분할 모듈: 3D MR 이미지에서 뇌엽(Brain Lobe) 및 뇌 소구역(Subregions)을 각각 분할하여 3차원 뇌 분할 마스크 재구성.

  - 조직 분할 모듈: 회질(GM), 백질(WM), 뇌척수액(CSF) 부위로 분할하여 3차원 뇌 분할 마스크 재구성.

  - 정량화 모듈: 재구성된 마스크를 기반으로 복셀(Voxel-Wise) 분석 기법을 사용하여 각 영역의 부피를 정량적으로 측정.

- 출력 데이터: 뇌 영역(Lobes, Subregions, Tissues) 분할 결과 그래프 및 부피 정보 리포트 ($cm^3$ 및 ICV 비율 값).

### 3. 시스템 구동 환경 및 데이터 스펙

- 운영 환경: 클라우드 서버 기반 구동 (공용 PaaS 사용), 사용자 단은 웹 브라우저 뷰어 인터페이스 활용.

- 학습 데이터 사양: 2012년 4월 ~ 2022년 4월 (총 10개년) 동안 수집된 약 10,000장의 데이터 활용.

- 기본 유효성 기준: 참조표준 대비 뇌 영역 분할 및 부피 일치도(급내 상관계수, ICC) 0.73 이상 확보.

### 4. 초기 사이버보안 및 인터페이스 특성

- 접근 통제: 회원가입('Get started') 및 이메일/비밀번호 기반의 인가된 사용자 로그인 시스템 구축.

- 데이터 암호화: 클라이언트와 서버 간 통신 데이터 전체에 HTTPS 적용, TLS 1.2 프로토콜(RFC 5246 준수) 기반의 공개키 암호화 기법 반영.

- 기능적 특성: 업로드된 DICOM 영상을 브라우저에서 확인(View Scan), 밝기 조절, 결과 확인(View Results), 리포트 다운로드(Nifty, HTML, PDF) 기능 제공.

### 5. RA Insight

- 대조제품이 동등할 수록 요구하는 문서가 간단해지므로 최대한 동등한 의료기기를 찾는것이 중요하다. 이후 적용되는 규격과 그 규격에 따라 필요한 요구사항을 분석한다.

- 유럽 MDR 은 2등급도 임상평가가 필수이다. 유럽 MDR 규정이나 글로벌 표준(IMDRF) 체계로 넘어가면, 2등급 소프트웨어라 할지라도 모든 의료기기는 반드시 임상평가 보고서(CER)을 제출해야 하는 것으로 규정이 바뀌었다.

- AI 기술을 쓰는 SaMD 제품이므로 기술 이해와 어떤 규정을 보아야하는지 성능은 어떻게 검증하는지 잘 검토해보도록 하자. 또한 관련 규정은 계속해서 빠르게 업데이트 되므로 follow up을 주기적으로 해야 한다.

- 타 의료기기 가 위험에 대한 안전성을 검토하듯 본 SaMD 기기도 규정에 알맞게 검토되어야한다. 의료기기 사이버보안 관련 요구사항과 AL/ML기반 의료기기에 대한 요구사항 (ISO/TS 24971-2, IEC63521 등)을 학습해보자.